## Slide 1: Substituição sensorial para auxílio à mobilidade de deficientes visuais via processamento de imagens e eletro-estimulação cutânea Mauro Conti Pereira – LAC - USP / UCDB Fuad Kassab Jr – LAC - USP Alberto Cliquet Jr - LabCiber – USP São Carlos

## Slide 2: ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
Objetivos
Descrição
Teoria: estimulação táctil, processamento de imagens
Equipamentos e pesquisas existentes
Projeto e implementação
Testes
Resultados preliminares
Propostas

## Slide 3: Objetivos
criar sistema para auxiliar na mobilidade de deficientes visuais através de captura de imagem e eletro-estimulação para:
  gerar mapa mental, para familiarização em ambientes desconhecidos (Orientação e Mobilidade)
  segmentação e OCR para permitir leitura de letreiros

## Slide 4: Problemas típicos:
  Montar mapa mental de ambientes desconhecidos
  Ler letreiros de ônibus e número de salas em prédios e escolas

## Slide 5: Proposta:
Sistema para passar informações visuais através do tato

## Slide 6: Visão humana x Tato (sist.somestésico)
Possui camadas para detectar contornos
Maior densidade de receptores nervosos
Maior representação cortical
Possui estereoscopia (2 olhos)

## Slide 7: ESTEREOSCOPIA:
  Modo mais comum de determinar profundidade
  2 olhos ligeiramente deslocados em relação ao seu eixo central, com sobreposição dos campos de visão
  pode-se calcular geometricamente a profundidade
  Dificuldade de determinar o cruzamento dos raios

## Slide 8: Soluções tecnológicas:
Para diminuir os efeitos do tato, preprocessar
para :
  Detectar contornos
  Diminuir resolução
  Criar eletrodos virtuais

## Slide 9: Etapas seguintes:
Passa serialmente a um microcontrolador
Aciona um grupo de estimuladores
Matriz de eletrodos
Ultra-som para compensar falta de estereoscopia

## Slide 10: Descrição geral do projeto 1
1.câmera – para capturar imagens
2.microcomputador – para processar a imagem
3.Kit de microcontrolador: controla quais eletrodos ativar
4.circuitos de estimulação:
i. motherboard com fonte e configuração
ii. placas de chaveamento e estimulação por coluna
iii. placa de conversão do sinal de ultra-som para emitir vibração
5.Matriz de eletrodos
6.sensor de ultra-som – para definir distância
7. Vibrador proporcional à distância

## Slide 11: Descrição geral do projeto 2
1
5
3
7
6
2
4

## Slide 12: Equipamentos e pesquisas
pesquisa retina artificial: Chow
pesquisa estimulação de córtex: Dobelle
ETA – electronic travel aid: vários, por ultra-som / infravermelho
SSS – sistemas de substituição sensorial
Principais:
  Madisson
  Heidelberg
  Japão
  Louvain

## Slide 13: Equipamentos e pesquisas existentes

## Slide 14: Vantagens do SSS do LAC sobre implantes e outros SSS
menor custo e facilidade de implantação,
=> maior acessibilidade.
sem cirurgia (não invasivo)
  sem infecção
  sem limitações esportivas
resultados em curto prazo, foca num problema, nao em substituir totalmente a visao
Uso em pacientes com visão subnormal e cegueira por qualquer origem, sem limitação (ao contrário da retina artificial e estimulação direta do córtex), desde que mantenha a sensibilidade táctil em alguma área do corpo;

## Slide 15: Foco: Orientação e mobilidade
Técnicas para usar os sentidos remanescentes para se orientar
Autoproteção: usar o corpo e equipamentos para locomoção e exploração do ambiente.
Algoritmos para
  proteção inferior e superior,
  rastreamento com a mão,
  enquadramento e tomada de direção,
  localização de objetos,
  procedimentos com trincos e maçanetas,
  familiarização.

## Slide 16: Foco: Rastreamento e familiarização
Técnicas de rastreamento:
  movimentos circulares (leque)
  Mov. em linhas verticais e horizontais (grade)
Técnicas de familiarização:
  Perímetro
  Grade

## Slide 17: PI - Captura da imagem 1
Amostragem/ resolução espacial
512x512, 256x256,
128x128, 64x64,
32x32, 16x16

## Slide 18: PI – Captura da Imagem 2
Quantização dos níveis de cinza: 512X512, com níveis de cinza:
256, 128, 16, 8
64, 32, 4, 2 (imagem binária)

## Slide 19: Projeto – Captura da imagem
Feita por webcam:
  RGB24: 3 cores de 8 bits (256 níveis)
  320 x 240 pixels

## Slide 20: Projeto: PI – diminuição de resolução

## Slide 21: Projeto: PI – detecção de borda

## Slide 22: Projeto: PI – difusão anisotrópica

## Slide 23: Protótipo 2: Sem o PC e Webcam:

## Slide 24: Projeto: local da estimulacao
Possiveis:
dedo (7x7) maior densidade,
lingua(12x12) menor V, saliva é condutora,
palato(8x8) menor V, sem sensores gustativos
Abdomen:
menor densidade mas maior area, 15x20

## Slide 25: Receptores nervosos
Diferenciam-se pelo:
  tipo de estímulo ao qual é sensivel
  Tamanho do receptor
  tempo de resposta
  Tempo de adaptação

## Slide 26: Tipos de estimulacao tactil:
Mecanica (vibratoria) x eletrica

## Slide 27: Estimulação vibratória
Consome mais energia
Tamanho maior
Pode ser por movimentação mecânica por
  efeito piezoelétrico
  pneumático
  micromotor elétrico
Implementação mais difícil

## Slide 28: Estimulação elétrica
Menor consumo de energia
Depende da forma de onda:
  Formato
  Freqüência
  Amplitude
Depende do eletrodo:
  Dimenções
  Espaçamento
  material

## Slide 29: Projeto – HW: Microcontrolador
Usado por facilitar a temporização precisa do equipamento
Usado kit compatível 8051, da CNZ

## Slide 30: Projeto: HW: Eletro-estimulador 1
Forma de onda:
  Trem de pulsos, 100 µs, 4 a 5 pulsos, 30 ms intervalo
Circuito Oscilador:
inicial: dois timers 555
ajustavel por SW no 8051
Circuito de amplificação do sinal
  Trafo de pulso + TIP122

## Slide 31: Projeto: HW: Eletro-estimulador 2

## Slide 32: Projeto: HW: Eletro-estimulador 3

## Slide 33: Projeto: HW – amplitude e alimentacao
Ajuste da amplitude
  tentado com ajuste de ganho do TIP
  Depois chaveando o TIP, ajuste total via ajuste da alimentacao com LM317
Circuito de chaveamento
  Tentado com bipolar, FET, 4N38, MOC, ponte diodos
  Implementado com SSR
Alimentacao: NiMH
  Melhor combinacao de densidade x
  facilidade de obtencao x custo

## Slide 34: Projeto: HW: Matriz de eletrodos 1
Temporário: PCI de fibra
Final: Circuito Impresso Flexível (CIF)
  Aditivo: poliester+tinta de prata
  Subtrativo: pyralux (kapton +cobre)
Dimensões: 1 cm
Aciona o eletrodo corres-
pondente a cada pixel da
imagem

## Slide 35: Projeto: HW: Matriz de eletrodos 2

## Slide 36: Projeto: Software de controle
Escolha de estímulos
  largura de pulsos
  Ciclo de trabalho (equivale à freq.do pulso)
  número de pulsos por burst
  Intervalo entre bursts
Escolha de qual padrão geométrico ou imagem do PC
Escolha modo de estimulação
  “Carimbo” (todos praticamente juntos)
  Por coluna alternando
  por coluna mantendo).

## Slide 37: Projeto: Software de processamento de imagens
Ferramentas:
protótipo em MATLAB: agilidade na prototipação
online com Java: usa JMF para Webcam - simplificação
comunicação PC – microcontrolador
Seqüência com melhores resultados:
  Converter para tons de cinza
  Simplificar imagem
  Detectar bordas
  Binarizar
  Diminuir resolução

## Slide 38: TESTES 1
1.Preliminares
  a.definir a melhor forma de onda
  e espaçamento e tamanho de eletrodos.
  b. Definição de como desenhar as figuras, (usar o efeito saltatório) :
    eletrodos a serem ativados serão ligados ao mesmo tempo, por coluna ou ponto a ponto.
2.Treinamento geométrico
  Linha horizontal, vertical, diagonal,
  Quadrado, triangulo, circulo
  Letras, números
3.Imagens do PC, recebidas pela porta serial

## Slide 39: TESTES 2
Usar 3 grupos:
  Cegos congênitos
  Cegos adquiridos
  Videntes
Treinar padrões por cerca de 10 horas
Depois passar imagens controladas

## Slide 40: Resultados preliminares
Consumo (medido com trafo antigo)
  Por eletrodo: 40 µA
  Total com leds ativos: 300 mA
  Total com leds off:
Sensação
  requer gel para não dar “agulhada”
  requer ajuste de intensidade por usuário

## Slide 41: Melhorias: o que falta terminar
Integrar ultra-som para distancia
Programa de segmentação de letreiros
Programa de simplificação por difusão anisotrópica
Realizando treinamento de usuarios, falta testar com imagens de PC

## Slide 42: Melhorias: propostas futuras
Miniaturizar com sensor CCD ou MOS
Integrar processador DSP
Usar SMD

## Slide 43: Protótipo 2: Sem o PC e Webcam:

## Slide 44: Contribuições
Integração de diversas técnicas
Solução de um problema inédito e de cunho social
Matriz de eletrodos inovadora
Circuito estimulador
Uso do efeito saltatório
Teste de parâmetros de estimulação

## Slide 45: Conclusão final
Sensação de vibração se bem ajustado
pode ser usado põe pesquisadores de psicologia experimental em estudos de cognição e aprendizagem
Pode ser usado por fisiologistas em estudos de sistema somestésico
Pode ser usado em Hearing Aids se mudado o sensor (microfone x câmera)

## Slide 46: Agradecimentos
‘a UCDB pelo apoio financeiro
Fundacao Dorina Nowill para cegos pelo apoio tecnico e foco nos problemas
mauro@computer.org

## Slide 47: Vizinhança:
maior a janela, melhor o filtro; pior o desempenho

## Slide 48: Processamento espacial x em freqüência
Espacial:
  trabalha com os valores dos pixels
Freqüência:
  análise por Transformadas (Fourier, Wavelets, DCT, Hough),
  e uso de filtros: Exemplos:
    passa-baixa p/eliminar ruido
    Passa-alta p/aumentar definição

## Slide 49: Processamento Não linear:
Morfologia matemática:
  substitui grupos de pixels por elementos pré-definidos
Espaço de escala: (ex:difusão anisotrópica)
  semelhante ao estudo de difusão de calor

## Slide 50: Algorítmos típicos
Melhoria
  Smoothing: suavização
  Sharpening
  equalização de histograma
Restauração
Codificação e compressão
Detecção de bordas

## Slide 51: Detecção de bordas
Aproximação de derivada discreta:
  Roberts (janela 2x2)
  Sobel (3x3)
  Canny
Aplica-se janela deslizante substituindo centro da janela
Exemplo: detecção horizontal

## Slide 52: Diminuir resolução
Algoritmo piramidal: substitui cada grupo de 4n elementos por:
  media aritmética
  mediana
  máximo
  Base do grupo

## Slide 53: Segmentação
Escolher região de interesse.
Ex: placa de carro em foto para multas
Algorítmos:
  Watershed segmentation
  B-splines
  Busca por inversões em letreiros

## Slide 54: Reconhecimento de caracteres por redes neurais
Técnica mais simples de implementar, apenas p/teste
Etapas:
Separar a região da imagem contendo o letreiro
Segmentar os caracteres
Reconhecer os caracteres

## Slide 55
Multidisciplinaridade: fisiologia, visão, cognição, técnicas de O&M, eletrônica digital e analógica, de potência, transformadores, baterias recarregáveis, circuitos flexíveis, microprocessadores, processamento de imagens, reconhecimento de padrões, redes neurais, normas técnicas eletro-médicas.

## Slide 56: Fenômeno phi
Visual: ao alternar pontos, aparecem pontos intermediários
Táctil (phantom sensation): semelhante cria ponto táctil intermediário, fantasma.
OBS: não confundir com sensação fantasma de membros amputados

## Slide 57: Melhorias propostas p/após doutorado 1
compensar baixa resolução
  com botão de zoom in e out,
  criar uma rotina de scroll (deslizamento da tela)
reconhecer caracteres e traduzir para símbolos Braille
  por eletro-estimulacao como atual
  por síntese de voz
  por célula Braille mecânica (pinos salientes)
otimizar desenho da matriz para aproveitar efeito saltatório
melhorar técnicas de detecção de bordas e simplificação de imagens
  talvez splines
  linearização dos segmentos das bordas (aproximação poligonal)
tentar passar tons de cinza por half-toning
tentar passar cores através de temperatura talvez
tentar usar célula combustível para aumentar autonomia de baterias
usar mais de uma matriz colocadas espacialmente
usar reconhecimento de padrões acoplado a banco de imagens e síntese de voz (talvez usar técnicas adaptativas para aumentar o banco de imagens)

## Slide 58: Melhorias propostas p/após doutorado 2
adaptar um sensor de imagem no dedo para permitir leitura de livros e revistas (junto com OCR e síntese de voz, e zoom)
incluir detector de luz para se estiver com baixa luminosidade disparar:
flash ao “bater” a foto
acender um conjunto de leds infravermelhos
testar novas áreas de estimulação (dedo, palma da mão, etc...) com
  microeletrodos
  atuadores piezoelétricos
usar 2 câmaras para tentar estereoscopia; vai requerer mais treinamento do usuário